電動ICUベッド　一式

仕  様  書

令和７年７月

国立大学法人　浜松医科大学

１．調達の背景及び目的

入院患者にとってベッドは療養生活の基本となるものであり、安全・安楽で快適な入院生活を提供できるものでなくてはならない。浜松医科大学医学部附属病院集中治療部では、集中的治療が円滑に行われるためのベッドの整備を行ってきている。全身の管理が必要な患者は水分出納の管理のために臥床のままの体重測定や、長期臥床に伴う褥瘡発生の予防が必要であり、このような医療を集中的に行う場所におけるベッド選定として高機能なベッドが必要となる。また、医療者の作業の効率化・患者の利便性を図るためにも、多様な機能を搭載した電動ベッドが必要である。現在使用しているICUベッド2床は2009年に購入し使用期間10年以上が経過した。長期間の使用に伴い、マットレスの老朽化や電気系統の不具合が増え修理依頼も増えており、患者の治療過程において安全性や、ケアの質を担保できない状況となってきている。今回、ICUベッドを新規調達することでこれらの質を担保し、より高い水準の医療を提供する。

２．調達物品名及び構成内訳

電動ICUベッド　　一式

（構成内訳）

電動ICUベッド

1　電動ICUベッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　2台

2　エアマットレス　 　　　　　　　　　 　　 　　　　　2台

その他、搬入・据付・調整等含む。

３．技術的要件の概要

（１）本調達物品等に係わる性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は、別紙に示すとおりである。

（２）技術的要件は、すべて必須の要求要件である。

（３）必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

４．その他

（１）入札機器のうち医薬品医療機器等法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で医薬品医療機器等法に定められている製造の承認を得ている物品であること。

（２）入札機器のうち上記（１）以外に関しては、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時点に製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。

（３）提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつわかり易く記載すること。従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると調達側が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。

（４）提案書の記載内容等について、ヒアリングを行うことがある。

（５）提出資料等に関する照会先を明記すること。

別紙

調達物品に備えるべき技術的要件

（性能、機能に関する要求要件）

- 電動ICUベッド一式

- 電動ICUベッドは以下の要件を満たすこと。

1-1　外寸法は、幅105cm以下、かつ最大全長は230cm以上240cm以下であること。

1-2　ベッドが低床35ｃｍ以下で比較的小さな方でも足底が床に着きやすく、端座位姿勢が安定しやすいこと。

1-3　1ボタンの操作でベッド上での座位姿勢をとるためのポジションに動作させることが可能なこと。また、同様に１ボタンの操作で端座位をとりやすいポジションに動作させることが可能なこと。

1-4  日本国内の計量法に基づく検定合格品であること。

1-5  ベッド上で患者が起き上がる動作を検知し、アラームをならすことができる機能を備えること。

1-6  使用者の感電を防ぐためや、心電計のハムノイズの混入を防ぐためなどに、分割された各フレームを保護接地し、電源ケーブルは保護接地端子(アース端子)を含む3Pプラグを備えること。

1-7  足ボトムはベッド座位をとりやすくするために、伸縮できる構造とすること。

1-8  トータルロック双輪キャスターとし、車輪径125mmとする。キャスターロックの切り替えペダルにより、4輪同時固定（首振り・回転）、4輪自在、直進（足側の1輪のみ）の切り替えが行えること。

1-9  ベッドに静電気が蓄積されるのを防ぐため、4輪のうち1輪を導電キャスターとすること。

1-10  タッチパネルからの操作でベッド上の患者の体重を計測でき、計測範囲が2Ｋｇ～180Ｋｇ以上で精度が±100g以内であること。

1-11上記ベッドへ着脱可能な手元スイッチを備えること。

- エアマットレスは以下の要件を満たすこと。

2-1  エアマットレスは、上記1のベッドに組合せて使用することが可能なこと。

2-2　ベッドのポジションに合わせて、エアマットレスの圧力を調整し、ポジション変化に伴うズレや圧迫を軽減しながらベッド座位などの体位をとることが可能なこと。

2-3　エアマットレス内の圧力センサーにより常時監視し、ベッドのポジションが変化すると同時に、圧力調整することが可能なこと。

2-4　床ずれが発生しやすい臀部は柔らかくする床ずれ防止サポートのモードがタッチパネルより選択可能なこと。

（性能、機能以外に関する要件）

- 搬入、据付、調整等の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 搬入、据付、調整に伴う必要な作業等を行うこと。

  - 搬入、据付、調整については、診療業務に支障をきたさないよう本学職員と協議の上、その指示に従うこと。

  - 本学が用意した１次側設備以外に必要な電源、空調等があれば、供給者において用意すること。

- 保守体制等の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 本装置が正常に動作するように納入後１年間は、無償で定期的に点検、調整を行い、円滑な業務と障害防止を図ること。

  - 故障時の体制として、連絡を受けてから遅滞なく現場対応ができる体制であること。

- その他の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 日本語の操作マニュアルを備えること。

  - 取扱説明などに関する教育訓練は、本学が指定する日時、場所において随時対応すること。