高周波手術装置　一式

仕　様　書

令和8年6月

国立大学法人　浜松医科大学

- 調達の背景及び目的

内視鏡センターにおける消化管および胆膵領域の治療内視鏡において、効率が良く侵襲の少ないモノポーラおよびバイポーラ高周波出力を用いた切開、蒸散、止血、焼灼により、出血を軽減した内視鏡手術を迅速かつ安全に遂行するために必要である。とりわけ消化管の早期癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)では、選択デバイスや水中処置(under water EMR, under water ESD)などに応じた切開波の詳細設定に対応可能な機種が必要となっている。現有する装置は老朽化および耐用年数を超過しており、本装置の導入により安全性の向上を図ることを主たる目的とする。

- 調達物品名及び構成内訳

高周波手術装置　　一式

（構成内訳）

１．高周波手術装置本体　　　　　　　1台

２．2ペダルフットスイッチ　　　　　1台

３．1ペダルフットスイッチ　　　　　1台

４．架台（固定具・ワイヤーバスケット・スタンダードレール含む）　　　1台

以上、搬入、据付、調整及び接続等一式を含む。

３．技術的要件の概要

3-1　本調達物品等に係わる性能、機能及び技術等（以下、「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は、別紙に示すとおりである。

3-2　技術的要件は、すべて必須の要求要件である。

3-3　必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

- その他

4-1  入札機器のうち医薬品医療機器等法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で医薬品医療機器等法に定められている製造の承認を得ている物品であること。

4-2　入札機器のうち上記4-1以外に関しては、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時点に製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。

4-3　提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ、わかり易く記載すること。従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると調達側が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。

4-4　提案書の記載内容等について、ヒアリングを行うことがある。

4-5　提出資料等に関する照会先を明記すること。

別紙

Ⅰ．調達物品に備えるべき技術的要件

１．電気手術器本体

1-1 	装置本体の機能に関し、以下の要件を満たすこと。

1-1-1	高周波出力時に組織抵抗をリアルタイムに測定し、組織状態に応じて出力を自動制御する機能を有すること。

1-1-2	組織効果の再現性向上のため、毎秒25,000,000回以上の高頻度サンプリングによるフィードバック制御機能を有すること。

1-1-3	消化器内視鏡治療に必要な切開、剥離、止血および焼灼に対応するための高周波出力モードを有すること。

1-1-4	組織抵抗の変化に応じて放電状態を自動制御し、安定した切開性能を維持するモノポーラ切開モードを有すること。

1-1-5	組織状態に応じて出力波形を動的に調整し、安定した剥離および切開操作を可能とするモードを有すること。

1-1-6	最大高周波電圧200Vp以下で組織炭化を抑制しながら凝固可能な凝固モードを有すること。

1-1-7	切開相と凝固相を交互に繰り返し出力するプレ凝固切開モードを有すること。

1-1-8	術者が容易に設定変更できるよう、エフェクト設定による出力調整機能を有すること。

1-1-9	対極板の接触状態を常時監視し、安全性を確保する患者対極板監視機能を有すること。

1-1-10	250以上のプログラム保存機能を有し、各プログラムに複数のサブプログラムを設定可能であること。

1-1-11	接続されたデバイスを自動認識し、画面上に識別表示する機能を有すること。

1-1-12	誤接続防止のため、接続ポートを視覚的に案内する機能を有すること。

1-1-13	外部ソフトウェアを利用して、プログラム作成・管理および保守支援が可能であること。

1-1-14	ESD、EMR、ポリペクトミー、ESTおよび止血術など消化器内視鏡治療に対応したプリセットプログラムを有すること。

1-1-15	水中EMRおよび水中ESDに対応可能な専用切開モード、または同等の性能を有するモードを備えること。

1-1-16	EST、ERCP関連処置に対応可能な切開モードおよび凝固モードを有すること。

1-2 	装置本体の概要に関し、以下の要件を満たすこと。

1-2-1	10インチ以上のカラータッチスクリーンディスプレイを有すること。

1-2-2	日本語表示に対応していること。

1-2-3	4系統以上のアクセサリを同時接続可能であること。

1-2-4	アクセサリ接続部の交換または増設を容易に行える構造であること。

1-2-5	ソフトウェアアップグレードにより新たな治療モードや機能追加に対応可能であること。

２．フットスイッチ

2-1	2ペダル式フットスイッチを有すること。

2-1-1	術中にプログラム切替が可能な機能を有すること。

2-1-2	防滴または同等以上の保護性能を有すること。

2-2	1ペダル式フットスイッチを有すること。

2-2-1	術中にプログラム切替が可能な機能を有すること。

2-2-2	防滴または同等以上の保護性能を有すること。

３．架台

3-1	本体および周辺機器を搭載可能な専用架台を有すること。

3-2	ディスプレイ視認性を考慮した構造であること。

3-3	フットスイッチ、ケーブル類および付属品を整理収納できる構造を有すること。

Ⅱ．性能、機能以外に関する要件

- 搬入、据付、調整及び接続等の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 搬入、据付、調整及び接続等に伴う必要な作業等を行うこと。

  - 搬入、据付、調整及び接続等については、診療業務に支障をきたさないよう本学職員と協議の上、その指示に従うこと。

  - 本学が用意した１次側設備以外に必要な電源、空調等があれば、供給者において用意すること。

- 保守体制等の項目として以下の要件を満たすこと。

2-1　本装置が正常に動作するように納入後１年間は、無償で定期的に点検、調整を行　　い、円滑な業務と障害防止を図ること。

2-2　故障時の体制として、遅滞なく対応ができる体制であること。

- その他の項目として以下の要件を満たすこと。

3-1　日本語の操作マニュアルを備えること。

3-2　取扱説明などに関する教育訓練は、本学が指定する日時、場所において随時対応すること。