密閉式自動包埋装置　　一式

仕様書

令和７年　　　１０月

国立大学法人　　浜松医科大学

1.　調達の背景及び目的

本調達物品は、病理組織標本作製において必要な「固定」、「脱水」、「脱脂」、「置換」、「パラフィン浸透」の各処理工程をあらかじめ決められたプログラムに従って、自動的に行う装置であり、病理部では週6日程度稼働していることから、安定した標本作製には必須の装置である。

更新対象装置（密閉型自動包埋装置:エクセルシアES　2008年製1台）は納入後10年以上を経過し、耐用年数（６年）を超えている。既存の装置は老朽化に伴いしばしば修理を行っているが、廃版となったことから故障個所によっては早急な修理ができないことが考えられる。

また本装置は、設定した条件下で一定時間の浸漬を行い、薬液を排液する。浸漬中には、試料への薬液の浸透を促進するために、処理層内の圧力を変化させ、処理液の移動を自動的に行う。

各層ごとに細かく設定されたプログラムをもとに組織検体をセットすれば、自動的に処理を実行することができる。処理工程によっては12時間以上を必要とすることもあるが、勤務時間外に稼働することにより標本作製の総所用時間を短縮して合理化が図れる。

このため本装置を更新することにより、安定した標本作製が担保されるのみならず、患者サービスの向上、ひいては業務軽減に繋がると考えられる。

２. 　調達物品および構成内容

密閉式自動包埋装置　　1式

構成内容

- 密閉式自動固定包埋装置　1台

以上、搬入・据付・接続・配線・調整一式を含む。

３．　調達物品に備えるべき技術的要件

3-1　本調達物品等に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、別紙に示すとおりである。

3-2　技術的要件は、すべて必須の要求要件である。

3-3　必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

4.　その他

4-1　入札機器のうち医薬品医療機器等法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で医薬品医療機器等法に定められている製造の承認を得ている物品であること。

4-2　入札機器のうち上記4-1以外に関しては、入札時点で製品化させていることを原則とする。ただし、入札時点に製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。

4-3　提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ、わかり易く記載すること。

4-4　提案書の記載内容等について、ヒアリングを行うことがある。

4-5　提出資料等に関する照会先を明記すること。

- 調達物品に備えるべき技術的要件

（性能・機能に関する要件）

| 1 | 密閉式自動固定包埋装置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-1 | 密閉式自動固定包埋装置については、以下の要件を満たすこと。 |
|  | 1-1-1 | タッチスクリーンで容易に操作できること。 |
|  | 1-1-2 | 最大300カセットまで処理できること。 |
|  | 1-1-3 | キシレン置換や大型組織への対応を考慮しパラフィン槽は４槽以上あること。 |
|  | 1-1-4 | 新液タンクを備えていること。 |
|  | 1-1-5 | 新液タンク使用可能液は５種類以上選択可能なこと。 |
|  | 1-1-6 | 検体撹拌方式にポンプイン、ポンプアウト（加圧、減圧）方式を備えていること。 |
|  | 1-1-7 | 薬液コンタミを防止するためレトルトふた加温機能を有すること。 |
|  | 1-1-8 | 作業中、試薬が不足した場合、自動リカバリーシステムによって検体を保護すること。 |
|  | 1-1-9 | リカバリーシステムは、新液タンクからも試薬供給できること。 |
|  | 1-1-10 | リカバリーシステムは、次槽からも試薬補充できること。 |
|  | 1-1-11 | 処理槽の試薬量が2段階以上設定できること。 |
|  | 1-1-12 | 各種処理に対応できるよう、プログラムは３０種類以上あること。 |
|  | 1-1-13 | ランニングコストを意識し、３００カセット架設時の試薬量を3.5リットル以下にすること。 |
|  | 1-1-14 | 作業者環境向上のため排ガス処理が行えること。 |
|  | 1-1-15 | 電源はAC100V、15A以内であること。 |
|  | 1-1-16 | タンクチューブ（帯電防止）を1本追加で備えること。 |

- 性能、機能以外に関する要件

１．搬入、据付、調整等の項目として以下の要件を満たすこと。

1-1	搬入、据付、調整に伴う必要な作業等を行うこと。

1-2	搬入、据付、調整については、診療業務に支障をきたさないよう本学職員と協議の上、その指示に従うこと。

1-3	本学が用意した１次側設備以外に必要な電源、空調等があれば、供給者において用意すること。

２．保守体制等の項目として以下の要件を満たすこと。

2-1	本装置が正常に動作するように納入後１年間は、無償で定期的に点検、調整を行い、円滑な業務と障害防止を図ること。

３．その他の項目として以下の要件を満たすこと。

3-1	日本語の操作マニュアルを備えること。

3-2	取扱説明などに関する教育訓練は、本学が指定する日時、場所において随時対応すること。

3-3  納品までに総合的に見て本仕様と同等またはより高度の性能・機能を有する装置が市販された場合は、当該装置を納入すること。

3-4  納品までに総合的に見て本仕様と同等またはより高度の性能・機能を有するソフトウェアが市販された場合は、当該ソフトウェアを納入すること。

3-5  既存システムとの接続に関しては、臨床上使用するにあたって支障がないことを十分に確認したうえで引き渡すこと。