超音波手術器　一式

仕様書

令和８年５月

国立大学法人浜松医科大学

- 調達の背景及び目的

現有の超音波手術器は整形外科および脳神経外科所有器を複数科で共用している。近年整形外科のうち脊椎外科領域では，骨切除や脊椎脊髄腫瘍切除に超音波手術器の使用頻度が激増し、器械が足りずに手術に支障が生じている．また、現有している本体１機種にハンドピースが二台では、並列手術に対応できない。危険度の高い高難度脊椎脊髄手術をより安全に行うためには，超音波手術器を並列で使用できる環境を整える必要がある。そのために、超音波手術器の追加購入を希望するものである。

- 調達物品名及び構成内訳

＜構成内訳＞

超音波手術器本体　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

25kHzアングルハンドピース　　　　　　　　　　　　　１式

有線フットスイッチ　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

滅菌ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

専用カート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

トルクレンチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １式

- 技術的要件の概要

3-1本調達物品等に係わる性能、機能及び技術等（以下、「性能等」という。）の要求 要件（以下「技術的要件」という。）は、別紙に示すとおりである。

3-2技術的要件は、すべて必須の要求要件である。

3-3必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

- その他

4-1入札機器のうち薬機法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で薬機法に定められている製造の承認を得ている物品であること。

4-2入札機器のうち上記4-1以外に関しては、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時点に製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。

4-3 提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ、わかり易く記載すること。従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると調達側が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。

4-4 提案書の記載内容等について、ヒアリングを行うことがある。

4-5提出資料等に関する照会先を明記すること。

別紙

I.調達物品に備えるべき技術的要件 (性能•機能に関する要求要件）

1.超音波手術器本体

- 装置本体の概要に関し、以下の要件を満たしていること。

1-1  本体寸法は、幅35㎝×奥行45㎝×高さ25㎝以下で

あること。

1-2　本体重量は19kg以下であること。

1-3  電源は、入力電圧 AC100-240V、50／60Hz、6-3Aであること。

1-4  機器形式は、クラス1 タイプCF装着部 であること。

1-5  RFIDモジュールを搭載していること。

1-6  発振方法は、圧電セラミックス(PZT)の印加電圧極性により伸び

縮みする電歪効果を利用し、交流電流を流し振動を得ること。

  - コントロールインターフェースは、タッチスクリーン方式であること。

1-7-1  超音波出力、吸引、灌流のパラメータ設定が可能であること。

1-7-2  ユーザープリセットの設定、保存、呼び出しが可能であること。

1-7-3  明るさ、音量、言語、連絡先情報の設定が可能であること。

1-7-4  ハンドピースチップ及びチューブセットアップのナビゲート

が表示可能であること。

1-7-5 システム情報の表示が可能であること。

1-8   フロントパネル部にハンドピース、フットスイッチ、ハンドコントローラーの接続ポートを有すること。

1-9   フロントパネル部にイリゲーションサクションカセットの取付けスロットを有すること。

1-10  吸引ポンプは76kPa（約566mmHg）以下の吸引力を有すること。

1-11  イリゲーション流量は、最小値5ml/分以下、最大値30ml/分以上で調整が可能であること。

1-12  アラーム機能が搭載されており、システムに異常を検知すると音声及びエラーメッセージ通知が可能であること。

1-13  超音波出力及び吸引について、可変操作モード（VARモード）を有していること。

1-14  吸引及び灌流について、超音波出力との同期モード(SYNCモード)を有 していること。

1-15  灌流フラッシュ機能を有すること。

2． ハンドピース

2-1  寸法は、ハウジング部で長さ13cm、外径3.0cm以下であること。

2-2  重量は330ｇ以下であること（チップを接続しない状態）

2-3  機器形式は、タイプCF装着部 であること。

2-4  発振周波数は20kHz以上26kHz以下であること。

2-5 術中に全てのチップの交換が可能であり用途別に使い分けができること。

3.　有線フットスイッチ

3-1  防水規格がIPX8以上であること。

3-2　還流フラッシュボタンを有すること

4.滅菌ケース

4-1	 ハンドピース1台、5.トルクレンチ1個の収納が可能であること

5.専用カート

5-1	 幅35㎝×奥行45㎝×高さ25㎝以下の本体が搭載可能であること。

6．トルクレンチ

6-1 トルクレンチヘッドは適正トルク時において90度折れ曲がる仕様となっ

ていること。

6-2 トルクレンチは洗浄および再滅菌可能な仕様となっていること。

6-3  ハンドピースに専用チップの装着が行えること。

Ⅱ.性能、機能以外に関する要件

１．搬入、据付、調整等の項目として以下の要件を満たすこと。

1-1  納入日時については本学担当者の指示に従うこと。

1-2  据付に関しては、当院が用意する設備以外の特殊な電源、配線等があれば用意すること。

1-3  既設装置を搬出、廃棄処理し、装置の納入、据付、配管配線及び調整を行うこと。また、これらにかかる費用については全て負担すること。

２．保守体制等の項目として以下の要件を満たすこと。

2-1  アフターサービス体制が整備されていること。

2-2  装置が正常に動作するように定期点検が行える体制を有すること。

2-3  日常の使用及び点検時において本仕様で調達された物品に不具合が生じた場合には、責任を持って通常業務に支障をきたさぬよう、修理対応・物品調達が可能であり、装置の運用が円滑に行えるように技術的サポート体制を有すること。

2-4  調達物品の無償保証期間は製品に添付された保証書記載内容に基づき、適切な使用において発生した故障修理に対し、本体は設置後1年間とする。

2-5  装置が正常に作動するよう1年間は無償で点検調整を行うこと。

2-6  導入後、5年間は物品供給及び修理体制が確保されていること。

2-7  ハンドピースは納入検査確認後5年間、通常の使用により故障した場合には無償交換に応じること。

2-8　本体コンソールおよびハンドピース、フットスイッチについては５年間の延長保証プログラムを有すること。

３．その他の項目として以下の要件を満たすこと。

3-1  取り扱い説明書、操作マニュアル等はすべて日本語版で必要部数提出すること。

3-2  機器を円滑に使用できるよう関係者に対する教育訓練を行うこと。

3-3  調達物品は入札時点で製品化されていることを原則とし、もしも入札時点で製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことの証明及び納入日までに製品化され納入出来ることを証明する資料及び確約書等を提出すること。

3-4  仕様書に記載のない事項については、適宜病院との協議に応じること。