４Ｋ2Ｄ手術用内視鏡システム カメラ等追加一式

仕　　様　　書

令和8年6月

国立大学法人浜松医科大学

- 調達の背景及び目的

産婦人科では良性疾患のみならず、悪性疾患に対する腹腔鏡下手術を積極的に推進しており、現在保険適用となっている全ての術式を行なっている。さらに、先進医療である卵巣がんに対する腹腔鏡下手術の開始も決定し、近々開始予定である。また、令和８年度の診療報酬改定により、子宮体がんの腹腔鏡下手術の適用が1B期まで拡大され、早期子宮体癌・子宮頸がんに対するセンチネルリンパ節生検も新たに保険適用となったことで、当科が担う高難度な悪性腫瘍手術は今後さらに増加することが確実である。

これらの悪性腫瘍手術における骨盤深部の脈管の単離・切断、および骨盤から傍大動脈に及ぶリンパ節郭清を安全かつ円滑に行うためには、高解像度かつ正確な奥行きを把握できる「3D立体視」が極めて有効である。また、センチネルリンパ節生検の実施には「ICG蛍光観察モード」が必須となる。

また、当科における婦人科腹腔鏡下手術は、患者ニーズと対象疾患の拡大に伴い年々増加傾向にある。しかし、現在当科でメインとして稼働している腹腔鏡システムは「4K 2Dシステム」1台のみであり、複数列での並列手術（同日同時進行）が困難な状況にある。手術枠を直列に組まざるを得ない結果、手術件数が頭打ちとなっており、診療体制の拡充が急務となっている。

そこで、急増する保険適用・先進医療の悪性疾患への安全な対応と、手術件数の頭打ちの解消（並列稼働の実現）という課題を同時に解決するため、本調達を実施する。昨年心臓血管外科で先行導入された4K 3Dシステム本体（ビデオプロセッサ等）を共同利用し、当科での高度な手術に特化して必要となる「カメラヘッド、光源装置、硬性鏡等」の構成品を追加購入することで、最小限の投資で直ちに最新の4K 3D・ICG環境下での2列稼働体制を確立することを目的とする。

- 調達物品名及び構成内訳

４Ｋ2Ｄ用手術用内視鏡システム　　カメラ等追加　１式

2-1　４Ｋ２Ｄスコープ（直視２台、斜視１台）  ３本

2-2　硬性鏡用滅菌ケース　　　　　　　　　　　３個

2-3　ライトケーブル　　　　　　　　　　　　　２本

2-4　カメラヘッド　　　　　　　　　　　　　　２台

2-5　気腹装置　　　　　　　　　　　　　　　　１台

2-6　高解像4K2Dモニター　　　　 　　　　　　１台

以上、搬入、据付及び調整等を含む。

- 技術的要件の概要

3-1　本調達物品等に係わる性能、機能及び技術等（以下、「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は、別紙に示すとおりである。

3-2　技術的要件は、すべて必須の要求要件である。

3-3　必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

- その他

4-1  入札機器のうち医薬品医療機器等法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で医薬品医療機器等法に定められている製造の承認を得ている物品であること。

4-2　入札機器のうち上記4-1以外に関しては、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時点に製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。

4-3　提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ、わかり易く記載すること。

4-4　提案書の記載内容等について、ヒアリングを行うことがある。

4-5　提出資料等に関する照会先を明記すること。

Ⅰ．調達物品に備えるべき技術的要件

（性能・機能に関する要求要件）

１．4K2Dスコープについては以下の要件を満たすこと。

1-1　テレスコープは直径10mm以下、長さが31cm以下、視野方向が0°と30°であること

1-2　カメラヘッドと組み合わせ使用することで蛍光観察（ICG）対応可能であること。

1-3　ガス滅菌、プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌に対応可能なこと

２．硬性鏡用滅菌ケースについては以下の要件を満たすこと。

2-1　直径10mm以下、長さ31cm以下のテレスコープを収納できること

2-2　ガス滅菌、プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌に対応可能なこと

３．ライトケーブルについては以下の要件を満たすこと。

3-1　直径4.8mm以下、長さが300㎝以下であること

3-2　ガス滅菌、プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌に対応可能なこと

3-3　スコープに対して90°偏角であること

４．4K2D用カメラヘッドについては以下の要件を満たすこと。

4-1　既存心臓血管外科のカメラコントロールユニットと接続が可能であること。

4-2　カメラヘッドボタンにより、ホワイトバランス、ブライトネス、デジタルズームの操作が可能なこと

4-3　組織の輪郭強調、波長調整による血管走行の強調が可能なエンハンス機能を有すること

4-4　4Kフルカラー映像と蛍光イメージング画像をオーバーレイ、モノクロにより観察が可能なこと

4-4　ガス滅菌、プラズマ滅菌に対応可能なこと

５.気腹装置については以下の要件を満たすこと。

5-1　単独で送気と排煙が可能なこと

5-2　脱気機能を有すること

5-3　加温機能を有すること

5-4　継続モードを設定することによりフットスイッチを使用することなく対応が可能なこと

5-5　専用チュービングセットにより有害粒子を99.9995%以上除去が可能なこと

６.高解像4K2Dモニターについては以下の要件を満たすこと

6-1  表示解像度が4K(3840×2160)であること

6-2　アスペクト比は16:9であること

6-3  DisplayPort信号、12G-SDI信号に対応したビデオ入力を有していること

Ⅱ．性能、機能以外に関する要件

- 搬入、据付、調整等の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 搬入、据付、調整に伴う必要な作業等を行うこと。

  - 搬入、据付、調整については、診療業務に支障をきたさないよう本学職員と協議の上、その指示に従うこと。

  - 本学が用意した１次側設備以外に必要な電源、空調等があれば、供給者において用意すること。

- 保守体制等の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 本装置が正常に動作するように納入後１年間は、無償で定期的に点検、調整を行い、円滑な業務と障害防止を図ること。

  - 故障時の体制として、遅滞なく対応ができる体制であること。

- その他の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 日本語の操作マニュアルを備えること。

  - 取扱説明などに関する教育訓練は、本学が指定する日時、場所において随時対応すること。