血液ガス分析装置

仕　　様　　書

令和７年１１月

国立大学法人浜松医科大学

１．調達の背景及び目的

現在使用している血液ガス分析装置は、毎年2万検体以上を測定し、老朽化が著しく、精度の高い呼吸管理や患者に対する信頼性、安全性の確保に問題が生じかねない状況に陥っていた。これまでに部品交換など修理を重ねて延命使用してきたが、これ以上の機能維持に限界が生じた。本装置は現在使用中の機器に取り替わるもので、中央診療施設における全身管理のために使用するものである。

２．調達物品の数量及び機器構成内訳

血液ガス分析装置　一式

- 全自動血液ガス分析装置　２台

- バッテリー　２台

以上、搬入・据付・調整等を含む

３．技術的要件の概要

（１）本調達物品に係る性能・機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は別紙に示すとおりである。

（２）技術的要件は全て必須の要求要件である。

（３）必須の要求要件は本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器　　　 　の性能等がこれを満たしていないと判定がなされた場合は不合格となり、落札決定の対象から除外する。

Ⅰ．調達物品に備えるべき技術的要件

（性能・機能に関する要求要件）

1．全自動血液ガス分析装置は以下の要件を満たすこと。

    - ｐＨ，ｐＣＯ２，ｐＯ２，ｃＣｌ－，ｃＣａ２＋，ｃＫ＋，ｃＮａ＋，ｃＧｌｕ，ｃＬａｃ，ｃｔＨｂ，ｓＯ２，ＦＯ２Ｈｂ，ＦＣＯＨｂ，ＦＭｅｔＨｂ，ＦＨＨｂ，ＦＨｂＦ，ｃｔＢｉｌを同時に測定する機能を有すること。

    - ｃＨＣ０３－などの演算項目が10項目以上あり選択ができること。

    - 患者の負担を最小限に抑えるために、上記の測定項目が65μＬ以下のサンプル量で、測定が可能であること。

    - 迅速な処置・治療を行うため、上記の測定項目の測定が60秒以内に完了すること。

    - 微量サンプルモードを有しており、65μL以下の検体量で全項目の結果が得られること。

    - 検体の注入方式は自動吸引方式であること。

    - 再検する事も考慮された傾斜吸引方式であること。

    - オキシメトリ―測定に関しては、測定部に超音波溶液処理機能及び100波長以上の多波長吸光度測定する機能を有し、ＨｂＦ.ｃｔＢｉｌ、脂質、エバンスブルー、カーディオグリーン等の妨害物質の影響を抑制する機能を有すること。

    - 全血測定における赤血球の影響を抑制するために、比較電極の構造として電解液は蟻酸ナトリウムを使用している。

    - 自動校正（キャリブレーション）機能を有し、メンテナンス時以外の1日あたりの総定期校正所要時間が30分以内である。

    - 電極や試薬はカートリッジタイプを採用しており、その交換方法が簡便であること。

    - 使用者の安全性を考慮し、排液についても試薬カートリッジ内に回収されるシステムを採用していること。

    - カラータッチディスプレイにより誰でも簡単に操作できること。

    - 検査機器の精度を担保するために、自動で精度管理を行う機能を有すること。

    - 精度管理は3レベル以上で、検体流路の状態確認を実施できるよう、精度管理試料の導入流路は血液検体と同一であること。

    - 測定データの記憶数は2000検体以上であること。

    - 停電などの緊急時対応用にバッテリーを内蔵していること。

    - バーコードリーダーが内蔵されている

    - ＲＳ２３２,ＬＡＮコネクター,ＵＳＢポートを装備していること。

    - 試薬管理の効率化のため、消耗品の自動認識機能を有し、交換時期を自動的に表示する機能を有すること。

    - 操作を簡便にするため、操作方法を誘導する、チュートリアル機能を有すること。

    - 持ち運びができるよう、重量は15kg以下であること。

Ⅱ．性能・機能以外の要件

１．搬入、据付、調整等の項目として以下の要件を満たすこと。

1-1　搬入、据付、調整に伴う必要な作業等を行うこと。

1-2　搬入、据付、調整については、診療業務に支障をきたさないよう本学職員と協議のうえ、その指示に従うこと。

1-3　本学が用意した一時側設備以外に必要な電源、空調等があれば、供給者において用意すること。

２．保守体制等の項目として以下の要件を満たすこと。

2-1　本装置が正常に動作するように納入後１年間は、無償で定期的に点検、調整を行い、円滑な業務と障害阻止を図ること。

2-2　故障時の体制として、連絡を受けてから２４時間以内に現場対応が出来る体制であること。

３．その他の項目として以下の要件を満たすこと。

3-1　日本語の操作マニュアルを備えること。

3-2　取扱説明などに関する教育訓練は、指定する日時、場所において随時対応できること。