熱傷用ベッド　一式

仕  様  書

令和７年１０月

国立大学法人　浜松医科大学

１．調達の背景及び目的

入院患者にとってベッドは治療の基本となるものであり、安全・安楽で快適な入院生活を提供することが重要である。特に重症患者においては、適切なベッドの選択が不可欠である。

具体的には、熱傷患者、広範囲の表皮剥離、褥瘡を持つ患者、腹臥位療法による治療においては患者にかかる接触圧を低下させることが求められ、これにより、皮膚、筋肉における毛細血管の流れを妨げない皮膚組織の圧力損傷を抑えるベッドが必要である。浜松医科大学医学部附属病院集中治療部では、集学的治療が円滑に行われるためのベッドの整備を行ってきている。医療者の作業の効率化・患者の利便性を図るためにも、多様な機能を搭載したベッドが必要である。現在使用している熱傷治療のためのベッドは購入して、使用期間10年以上が経過した。長期間の使用に伴い、マットレスの老朽化や電気系統の不具合が増え修理依頼も増えており、患者の治療過程において安全性や、ケアの質を担保できない状況となってきている。今回、熱傷用ベッドを新規調達することでこれらの質を担保し、より高い水準の医療を提供する。

２．調達物品名及び構成内訳

熱傷用ベッド　　一式

（構成内訳）

熱傷用ベッド

1　昇降機能体重計付ベッド

2　セラミックビーズ

3　動力、ダクトホース

4　シーツ

5　附属品

その他、搬入・据付・調整等含む。

３．技術的要件の概要

（１）本調達物品等に係わる性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は、別紙に示すとおりである。

（２）技術的要件は、すべて必須の要求要件である。

（３）必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

４．その他

（１）入札機器のうち医薬品医療機器等法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で医薬品医療機器等法に定められている製造の承認を得ている物品であること。

（２）入札機器のうち上記（１）以外に関しては、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時点に製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。

（３）提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつわかり易く記載すること。従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると調達側が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。

（４）提案書の記載内容等について、ヒアリングを行うことがある。

（５）提出資料等に関する照会先を明記すること。

別紙

調達物品に備えるべき技術的要件

（性能、機能に関する要求要件）

- 熱傷用ベッド一式

- 熱傷用ベッドは以下の要件を満たすこと。

1-1　医療用セラミックビーズの流動により重症熱傷患者を浮揚サポートするための装置であること。

1-2　 セラミックビーズは、患者の滲出液が付着すると強アルカリ性にイオン化されて、細菌の生育を阻止する作用を有していること。

1-3　ビーズ温度を最低温度25℃以下、最高温度40℃以上の範囲で設定できること。

1-4  連続流動と間欠流動の選択使用ができること。

1-5  間欠流動時間設定は最低1秒以下、最高60秒以上、停止時間設定は最低1分以下、最高30分以上の範囲で設定できること。

1-6  高さを最低850mm以下、最高1,030mmの範囲で可変できる昇降機能を備えること。

1-7  測定精度100g以下の体重計を装備していること

1-8  ビーズ槽と動力部が分離できるセパレートタイプであること。

1-9 使用する電源は100Vで消費電力13A以下であること。

1-10  ベッド部(ビーズ槽)の寸法は、800-900(H)×900-910(W)×2,100-2,300(L)mmであること。

1-11 動力部の寸法は、940-950(H)×790-810(W)×640-650(D)㎜であること。

（性能、機能以外に関する要件）

- 搬入、据付、調整等の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 搬入、据付、調整に伴う必要な作業等を行うこと。

  - 搬入、据付、調整については、診療業務に支障をきたさないよう本学職員と協議の上、その指示に従うこと。

  - 本学が用意した１次側設備以外に必要な電源、空調等があれば、供給者において用意すること。

- 保守体制等の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 本装置が正常に動作するように納入後１年間は、無償で定期的に点検、調整を行い、円滑な業務と障害防止を図ること。

  - 故障時の体制として、連絡を受けてから遅滞なく現場対応ができる体制であること。

- その他の項目として以下の要件を満たすこと。

  - 日本語の操作マニュアルを備えること。

  - 取扱説明などに関する教育訓練は、本学が指定する日時、場所において随時対応すること。